## Validaz_Ripet_sr 5-02-13)
FOGLIO DI CALCOLO CALCOLO INCERTEZZA DI RIPETIBILITA' |  |  |  | LABORATORIO MARE.A SRL |  | Mod. Stat. Inc Metr.
Rip pH
2013-02-18
Metodo |  |  |  | data | 2013-02-18
EN ISO 10523:2012
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
1 | 5.32 | 7.42 | 9.02
2 | 5.33 | 7.42 | 9.02
3 | 5.33 | 7.43 | 9.04
4 | 5.31 | 7.43 | 9.03
5 | 5.3 | 7.45 | 9.01
6 | 5.32 | 7.41 | 9.01
7 | 5.33 | 7.41 | 9.01
8 | 5.31 | 7.45 | 9
9 | 5.3 | 7.44 | 9
10 | 5.3 | 7.44 | 8.99
11
12
Numero dati ( n.) : | 10 | 10 | 10
Gradi di libertà ( v=n-1) : | 9 | 9 | 9
t di Student ( v =n-1; p=0,95) : | 2.262 | 2.262 | 2.262
Media ( Xm) : | 5.315 | 7.43 | 9.013
Scarto tipo ( sr ) : | 0.012693 | 0.014907 | 0.014944
Coeff.variaz. percentuale ( CVr % ) : | 0.23881 | 0.20063 | 0.16581
Incertezza Tipo di Ripetibilità della Media: | 0.0040139 | 0.0047141 | 0.0047258
Incertezza Tipo Relativa di Ripetibilità: | 0.0007552 | 0.00063446 | 0.00052433
LIMITE DI RIPETIBILITA' ( r ) : | 0.040607 | 0.04769 | 0.04781
Valore Critico F Fisher ( v1;v2; p=0,95) : | 3.1789 | F Fischer | 0.72139 | OK Varianze OMOGENEE
(sr * v)^2 | 0.00145 | 0.002 | 0.00201
sr medio (media quadratica pesata) | 0.01422
LIMITE DI RIPETIBILITA' metodo ( r ) : | 0.045494
Xm medio | 7.2527
Incertezza Tipo di Ripetibilità Xm Medio | 0.0044969
Considerando le repliche ruotinarie diventa:
| in singolo n= | 1 | in doppio n= | 2
Incertezza Tipo di Ripetibilità Xm Medio | 0.01422 |  | 0.010055
con correzione per fattore repliche routinarie:

## Validaz_METROLOGICO13_03_13
STIMA DELL' INCERTEZZA SECONDO IL METODO METROLOGICO IN MISURE DI pH |  |  |  | LABORATORIO MARE.A SRL | [6 empty] | Mod. Stat. Inc Metr.
pH
2012-02-18
Metodo | EN ISO 10523:2012
Metodologia Calcoli da Leito et al. 2002 Estimatio of uncertainty in routine pH measurement - Accre.Qual.Assur(2002) 7:242-249
Estimation of Uncertainty in Routine pH Measurement | [5 empty] | Stima del: |  | 2013-02-18
pH = | 7.5217 | (with temperature sensor connected)
| pH | u(pH, acc) | u(pH, temp) |  | u
1 | 4 | 0.012 | 0.0001 |  | 0.012 |  |  | U.F. Strumento |  | 0.01
2 | 7 | 0.012 | 0.0001 |  | 0.012 |  |  | pH Sol 1 |  | 4 | inc +/- | 0.02 | inc/°C +/- | 0.001
| E | u(E, rep) | u(E, JP) |  | u |  |  | pH Sol 2 |  | 7 | inc +/- | 0.02 | inc/°C +/- | 0.002 |  |  |  |  | U pH1 diff tra valore vero e dichiarato | 0.27737
1 | 180 | 0.58 | 1.5 |  | 1.6082 | mV |  | E. Sol 1 |  | 180 | [8 empty] | U pH2 diff tra valore vero e dichiarato | 12.6423
2 | 6 | 0.58 | 1.5 |  | 1.6082 | mV |  | E. Sol 2 |  | 6 | [8 empty] | E1 Rep+JP | 1.5946
| Ex | u(Ex, rep) |  |  | u |  |  | E.x |  | -24.5 | [8 empty] | E2 Rep+JP | 72.9411
| -24.5 | 0 |  |  | 0 | mV |  | Ripetibilità pH |  | 0.01422 | [8 empty] | U Misura pH incognito | 12.0911
| Eis |  |  |  | u |  |  | Dt |  | 3 | [8 empty] | U Eis isopotenziale | 0.42283
| 0 |  |  |  | 14.4338 | mV |  | Inc Term +/- |  | 0.1 | [8 empty] | U alfa coeff. di temperatura della pendenza | 0.029808
| dpHxm | u(dpHxm, rep) | u(dpHxm, read) | u(dpHxm, drift) | u |  |  | T. Calibrazione |  | 25 | °C | [7 empty] | U da diff. Temperatura caibrazionel./misura | 0.000884
| 0 | 0.0082102 | 0.0028868 | 0.01 | 0.013 |  |  | pH drift |  | 0.01
| a |  |  |  | u |  |  | Ripetibilità E Sol. 1 |  | 1 | mV
| 0.003354 |  |  |  | 0.00053 |  |  | Ripetibilità E Sol. 2 |  | 1 | mV
[8 empty] | Resid pot. Giun JP |  | 1.5 | mV
| Dt |  |  |  | u |  |  | Potenz Max ass Eis |  | 25 | mV
| 3 |  |  |  | 0.08165
xi | pH1 | pH2 | E1 | E2 | Ex | dpHxm | Eis | a | Dt | u(xi) | Dxi | s | pH | ¶pH/¶xi | (¶pH/¶xi)·u(xi) | ((¶pH/¶xi)·u(xi))^2 | %
| 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0 | 0 | 58 | 7.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
pH1 | 4.0012 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011547 | 0.001155 | 58.0223 | 7.5215 | -0.17389 | -0.002008 | 4e-06 | 0.27737 | U pH1 diff tra valore vero e dichiarato
pH2 | 4 | 7.0012 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011548 | 0.001155 | 57.9777 | 7.523 | 1.1739 | 0.013556 | 0.000184 | 12.6423 | U pH2 diff tra valore vero e dichiarato
E1 | 4 | 7 | 180.1608 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 58.0536 | 7.5212 | -0.002995 | -0.004814 | 2.3e-05 | 1.5946 | E1 Rep+JP
E2 | 4 | 7 | 180 | 6.1608 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 57.9464 | 7.5249 | 0.020258 | 0.03256 | 0.00106 | 72.9411 | E2 Rep+JP
Ex | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0 | 0 | 58 | 7.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
dpHxm | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0.0013 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.013257 | 0.001326 | 58 | 7.523 | 1 | 0.013257 | 0.000176 | 12.0911 | U Misura pH incognito
Eis | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 1.4434 | 0.003354 | 3 | 14.4338 | 1.4434 | 58 | 7.5214 | -0.000172 | -0.002479 | 6e-06 | 0.42283 | U Eis isopotenziale
a | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003407 | 3 | 0.00053 | 5.3e-05 | 58 | 7.5216 | -1.2419 | -0.000658 | 0 | 0.029808 | U alfa coeff. di temperatura della pendenza
Dt | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3.0082 | 0.08165 | 0.008165 | 58 | 7.5216 | -0.001389 | -0.000113 | 0 | 0.000884 | U da diff. Temperatura caibrazionel./misura
[16 empty] | 0.001453 | 100
[8 empty] | uC(pHx)= | 0.038124
|  | Limite ripetibilità r = | 0.045494 | pHx= | 7.5217 |  |  | U(pHx)= | 0.076249 |  |  | k = 2, norm.

## Ripetibilita_sr
FOGLIO DI CALCOLO CALCOLO INCERTEZZA DI RIPETIBILITA' |  |  |  | LABORATORIO MARE.A SRL |  | Mod. Stat. Inc Metr.
Rip pH
2013-02-18
Metodo |  |  |  | data | 2013-02-18
EN ISO 10523:2012
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
1 | 5.32 | 7.42 | 9.02
2 | 5.33 | 7.42 | 9.02
3 | 5.33 | 7.43 | 9.04
4 | 5.31 | 7.43 | 9.03
5 | 5.3 | 7.45 | 9.01
6 | 5.32 | 7.41 | 9.01
7 | 5.33 | 7.41 | 9.01
8 | 5.31 | 7.45 | 9
9 | 5.3 | 7.44 | 9
10 | 5.3 | 7.44 | 8.99
11
12
Numero dati ( n.) : | 10 | 10 | 10
Gradi di libertà ( v=n-1) : | 9 | 9 | 9
t di Student ( v =n-1; p=0,95) : | 2.2622 | 2.2622 | 2.2622
Media ( Xm) : | 5.315 | 7.43 | 9.013
Scarto tipo ( sr ) : | 0.012693 | 0.014907 | 0.014944
Coeff.variaz. percentuale ( CVr % ) : | 0.23881 | 0.20063 | 0.16581
Incertezza Tipo di Ripetibilità della Media: | 0.0040139 | 0.004714 | 0.0047258
Incertezza Tipo Relativa di Ripetibilità: | 0.0007552 | 0.00063446 | 0.00052433
LIMITE DI RIPETIBILITA' ( r ) : | 0.040607 | 0.04769 | 0.04781
Valore Critico F Fisher ( v1;v2; p=0,95) : | 3.1789 | F Fischer | 0.72139 | OK Varianze OMOGENEE
(sr * v)^2 | 0.00145 | 0.002 | 0.00201
sr medio (media quadratica pesata) | 0.01422
LIMITE DI RIPETIBILITA' metodo ( r ) : | 0.045494
Xm medio | 7.2527
Incertezza Tipo di Ripetibilità Xm Medio | 0.0044969
Considerando le repliche ruotinarie diventa:
| in singolo n= | 1 | in doppio n= | 2
Incertezza Tipo di Ripetibilità Xm Medio | 0.01422 |  | 0.010055
con correzione per fattore repliche routinarie:

## INCERTEZZA_METROLOGICO
STIMA DELL' INCERTEZZA SECONDO IL METODO METROLOGICO IN MISURE DI pH |  |  |  | LABORATORIO MARE.A SRL | [6 empty] | Mod. Stat. Inc Metr.
pH
2013-02-18
Metodo | EN ISO 10523:2012
Metodologia Calcoli da Leito et al. 2002 Estimatio of uncertainty in routine pH measurement - Accre.Qual.Assur(2002) 7:242-249
Estimation of Uncertainty in Routine pH Measurement | [5 empty] | Stima del: |  | 2013-02-18
pH = | 7.5217 | (with temperature sensor connected)
| pH | u(pH, acc) | u(pH, temp) |  | u
1 | 4 | 0.011547 | 5.7735e-05 |  | 0.011547 |  |  | U.F. Strumento |  | 0.01
2 | 7 | 0.011547 | 0.00011547 |  | 0.011548 |  |  | pH Sol 1 |  | 4 | inc +/- | 0.02 | inc/°C +/- | 0.001
| E | u(E, rep) | u(E, JP) |  | u |  |  | pH Sol 2 |  | 7 | inc +/- | 0.02 | inc/°C +/- | 0.002 |  |  |  |  | U pH1 diff tra valore vero e dichiarato | 0.27737
1 | 180 | 0.57735 | 1.5 |  | 1.6073 | mV |  | E. Sol 1 |  | 180 | [8 empty] | U pH2 diff tra valore vero e dichiarato | 12.6423
2 | 6 | 0.57735 | 1.5 |  | 1.6073 | mV |  | E. Sol 2 |  | 6 | [8 empty] | E1 Rep+JP | 1.5946
| Ex | u(Ex, rep) |  |  | u |  |  | E.x |  | -24.5 | [8 empty] | E2 Rep+JP | 72.9411
| -24.5 | 0 |  |  | 0 | mV |  | Ripetibilità pH |  | 0.01422 | [8 empty] | U Misura pH incognito | 12.0911
| Eis |  |  |  | u |  |  | Dt |  | 3 | [8 empty] | U Eis isopotenziale | 0.42283
| 0 |  |  |  | 14.4338 | mV |  | Inc Term +/- |  | 0.1 | [8 empty] | U alfa coeff. di temperatura della pendenza | 0.029808
| dpHxm | u(dpHxm, rep) | u(dpHxm, read) | u(dpHxm, drift) | u |  |  | T. Calibrazione |  | 25 | °C | [7 empty] | U da diff. Temperatura caibrazionel./misura | 0.00088448
| 0 | 0.0082102 | 0.0028868 | 0.01 | 0.013257 |  |  | pH drift |  | 0.01
| a |  |  |  | u |  |  | Ripetibilità E Sol. 1 |  | 1 | mV
| 0.003354 |  |  |  | 0.00053 |  |  | Ripetibilità E Sol. 2 |  | 1 | mV
[8 empty] | Resid pot. Giun JP |  | 1.5 | mV
| Dt |  |  |  | u |  |  | Potenz Max ass Eis |  | 25 | mV
| 3 |  |  |  | 0.08165
xi | pH1 | pH2 | E1 | E2 | Ex | dpHxm | Eis | a | Dt | u(xi) | Dxi | s | pH | ¶pH/¶xi | (¶pH/¶xi)·u(xi) | ((¶pH/¶xi)·u(xi))^2 | %
| 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 |  |  | 58 | 7.5217
pH1 | 4.0012 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011547 | 0.0011547 | 58.0223 | 7.5215 | -0.17388 | -0.0020079 | 4.0316e-06 | 0.27737 | U pH1 diff tra valore vero e dichiarato
pH2 | 4 | 7.0012 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011548 | 0.0011548 | 57.9777 | 7.523 | 1.1739 | 0.013556 | 0.00018375 | 12.6423 | U pH2 diff tra valore vero e dichiarato
E1 | 4 | 7 | 180.1607 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 58.0536 | 7.5212 | -0.0029952 | -0.0048142 | 2.3176e-05 | 1.5946 | E1 Rep+JP
E2 | 4 | 7 | 180 | 6.1607 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 57.9464 | 7.5249 | 0.020258 | 0.03256 | 0.0010602 | 72.9411 | E2 Rep+JP
Ex | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0 | 0 | 58 | 7.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
dpHxm | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0.0013257 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.013257 | 0.0013257 | 58 | 7.523 | 1 | 0.013257 | 0.00017574 | 12.0911 | U Misura pH incognito
Eis | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 1.4434 | 0.003354 | 3 | 14.4338 | 1.4434 | 58 | 7.5214 | -0.00017175 | -0.0024791 | 6.1458e-06 | 0.42283 | U Eis isopotenziale
a | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003407 | 3 | 0.00053 | 5.3e-05 | 58 | 7.5216 | -1.2419 | -0.00065822 | 4.3325e-07 | 0.029808 | U alfa coeff. di temperatura della pendenza
Dt | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3.0082 | 0.08165 | 0.008165 | 58 | 7.5216 | -0.0013887 | -0.00011338 | 1.2856e-08 | 0.00088448 | U da diff. Temperatura caibrazionel./misura
[16 empty] | 0.0014535 | 100
[8 empty] | uC(pHx)= | 0.038124
|  | Limite ripetibilità r = | 0.045494 | pHx= | 7.5217 |  |  | U(pHx)= | 0.076249 |  |  | k = 2, norm.
Note on K21: Ringhio: Non inserire, aggiornamento automatico

## Leito Orig pH=7.52 TS, dt=3C
Estimation of Uncertainty in Routine pH Measurement
pH = 7.52 (with temperature sensor connected), Dt = 3C
| pH | u(pH, acc) | u(pH, temp) |  | u
1 | 4 | 0.011547 | 5.7735e-05 |  | 0.011547
2 | 7 | 0.011547 | 0.00011547 |  | 0.011548
| E | u(E, rep) | u(E, JP) |  | u
1 | 180 | 0.57735 | 1.5 |  | 1.6073 | mV
2 | 6 | 0.57735 | 1.5 |  | 1.6073 | mV
| Ex | u(Ex, rep) |  |  | u
| -24.5 | 0 |  |  | 0 | mV
| Eis |  |  |  | u
| 0 |  |  |  | 8.6603 | mV
| dpHxm | u(dpHxm, rep) | u(dpHxm, read) | u(dpHxm, drift) | u
| 0 | 0.0082102 | 0.0028868 | 0.01 | 0.013257
| a |  |  |  | u
| 0.003354 |  |  |  | 0.00053
| Dt |  |  |  | u
| 3 |  |  |  | 0.08165
xi | pH1 | pH2 | E1 | E2 | Ex | dpHxm | Eis | a | Dt | u(xi) | Dxi | s | pH | ¶pH/¶xi | (¶pH/¶xi)·u(xi)
| 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 |  |  | 58 | 7.5217
pH1 | 4.0012 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011547 | 0.0011547 | 58.0223 | 7.5215 | -0.17388 | -0.0020079
pH2 | 4 | 7.0012 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.011548 | 0.0011548 | 57.9777 | 7.523 | 1.1739 | 0.013556
E1 | 4 | 7 | 180.1607 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 58.0536 | 7.5212 | -0.0029952 | -0.0048142
E2 | 4 | 7 | 180 | 6.1607 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 1.6073 | 0.16073 | 57.9464 | 7.5249 | 0.020258 | 0.03256
Ex | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3 | 0 | 0 | 58 | 7.5217 | 0 | 0
dpHxm | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0.0013257 | 0 | 0.003354 | 3 | 0.013257 | 0.0013257 | 58 | 7.523 | 1 | 0.013257
Eis | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0.86603 | 0.003354 | 3 | 8.6603 | 0.86603 | 58 | 7.5215 | -0.00017175 | -0.0014874
a | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003407 | 3 | 0.00053 | 5.3e-05 | 58 | 7.5216 | -1.2419 | -0.00065822
Dt | 4 | 7 | 180 | 6 | -24.5 | 0 | 0 | 0.003354 | 3.0082 | 0.08165 | 0.008165 | 58 | 7.5216 | -0.0013887 | -0.00011338
[8 empty] | uC(pHx)= | 0.038073
|  |  |  | pHx= | 7.5217 |  |  | U(pHx)= | 0.076146 |  |  | k = 2, norm.